测量设备溯源抽查表

编号：0179-2019-2020

| 企业名称 | 黑龙江吉纳森生物工程股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 张龙光 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量工艺部 | 外径千分尺 | J4971 | 50-75mm | ±0.01mm | 量块5等 5.12-100mm | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.11.11 | √ |
| 质量工艺部 | 数字万用表 | C181035624 | UT39A | U k=2 | 多功能标准源V\A\M | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.11.13 | √ |
| 质量工艺部 | 游标卡尺 | K18L050620 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块5等 10-291.8mm | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.11.11 | √ |
| 质量工艺部 | 压力表 | 02824 | 0-2.5MPa | 1.6级 | 数字压力表0-6MPa0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.11.16 | √ |
| 质量工艺部 | 压力表 | 306809 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 数字压力表0-6MPa0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.11.16 | √ |
| 质量工艺部 | 压力表 | 546433 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 数字压力表0-6MPa0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.11.16 |  |
| 审核综合意見： 黑龙江吉纳森生物工程股份有限公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构(大庆油田计量检定测试所)进行检定、校准，抽查6份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月22日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |