[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


 编     号：0148-2020
现场审核记录（工艺及能源）
客户名称：江苏盛日机械设备制造有限公司

审 核 员：      蔡  萍               审核日期：2020年11月21日上午～11月22日下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业的计量管理机构是那个部门？ 

是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 

计量

职能
	企业规定了质检部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问销售部、技术部、质检部、生产部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。
	质检部

生产部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？

是否提供满足顾客要求的证据？
	5.2
以顾客为关注焦点 
	企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了21个测量过程，其中5个为关键测量过程。
	质检部

生产部
	否

	3
	程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制的20个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。

查：现产品执行标准GB/T5842-2006《液化石油气钢瓶》、GB/T222-2006《钢的成品化学成分允许偏差》、GB/T6653-2017《爆接气瓶用钢板和钢带》国家标准，现行有效、受控。     
	质检部

生产部
	否

	4
	企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？
	6.2.2

软件
	企业编制了SR/CL.07-2020《测量软件管理控制程序》，要求质检部及各相关单位负责各自职责范围内测量软件的管理，质检部对各单位软件管理的情况实施监督检查。

查质检部《测量软件管理台账》，JB-750型光电直读光谱仪Softwrel软件 ，定期进行完成标准化、类型标准化确认，未发现不符合。
	质检部

生产部
	否


	5
	企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	
	企业编制了SR/CL.08-2020《测量体系记录控制程序》，质检部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，质检部负责记录的监督检查，各使用部门负责记录的收集、填写，保管、发放、借阅、销毁。

查：进货检验记录

原材料名称：钢板规格型号δ=3mm，批次号：2020-10-001，记录编号QR/SR-BK-2016-41，供货单位为上海首钢钢铁，检验项目为尺寸（厚度、宽度、长度）、化学成分、机械性能偏等；检验日期2020.8.20,检验员为周新凤，最终判定为合格。

查：工序抽检记录
工序名称：钢瓶组装与环缝焊接，批次号：2020-10-001，记录编号QR/SR-BK-2016-45，检验项目为对口错边质量、焊缝宽度、余高、表面质量等；检验日期2020.9.25,检验员为周新凤，最终判定为合格。

工序名称：钢瓶气密性试验，批次号：2020-10-001，记录编号QR/SR-BK-2016-51，检测结果钢瓶经试验压力为2.1MPa,保压时间为1分钟的气密试验，无泄露现象，压力表不回落。检验日期2020.9.25，检验员为顾伟，检验结论均为合格。

查成品出货记录：

    钢瓶批次号：2020-10-001，记录编号QR/SR-BK-2016-106，检验项目为表面喷漆质量、瓶阀组装质量、瓶体表面质量、产品标识（钢印）、瓶重、总高等。检验日期2020.10.4,检验员为张如秋，检验结论均为合格。

查：第三方检测报告

报告编号No：20200501314002；产品名称为：温湿度计；检验单位：泰兴市产品质量综合检验检测中心，检测依据JJG99-2010《数字温湿度计检定规程》，检测日期2020.06.22,检验检测结果均合格。
	质检部

生产部
	否

	6
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4
标识
6.3.1测量设备

6.3.2环境
	企业编制了SR/CL.10-2020《测量设备管理程序》、SR/CL.09-2020 《封印和标识管理控制程序》中规定质检部为测量设备、测量检测环境、计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。

企业对测量设备的配置进行策划、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、启封、转移、管理类别更改、调修、报废和不合格的处理等的全过程管理；建立了测量设备台账，包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、领用部门、校准日期等；测量设备共有115台套，其中A类测量设备18台，均处于有效的校准状态。
查：钢瓶二车间使用的编号40007351压力表，校准日期2020年6月22日，证书编号：2020204179，校准单位：泰兴市产品质量综合检验检测中心,按要求张贴了“计量确认合格证”。

查：导卫车间使用的编号46857外径千分尺，校准日期2020年6月22日，证书编号：2020204186003，校准单位：泰兴市产品质量综合检验检测中心,按要求张贴了“计量确认合格证”。

查：质检部使用的直读光谱仪编号2017-0150，校准日期2020年6月24日，证书编号：JL20151-004187，校准单位：江苏中科计量检测研究有限公司,按要求张贴了“计量确认合格证”。

化学成份试验室环境要求：工作温度：15℃～30℃，工作湿度20%~80%。试验室配备有空调、温湿度计以保证满足环境要求。

查：型号为XYG-1611的测量设备X射线实时成像检测系统，作为钢瓶检测的探伤工序的重要测量设备，未纳入台账管理，未见确认标识，不符合标准6.3.1款要求。
	质检部

生产部
	不符合

01

	7
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4

外部

供方
	企业编制的SR/CL.12-2020《外部供方管理程序》规定了质检部负责测量设备外部供方的选择、评价、验证等质量控制。编制了《合格供方名录》等，只有2家校准单位列入合格供方，测量设备供应商未列入合格供方名录，按《外部供方管理程序》规定质检部每年对供方进行评价一次。查现场未见对外部供方进行评价的记录，不符合标准6.4款要求。
	质检部

生产部
	不符合

02

	8
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编制的SR/CL.13-2020《测量设备测量确认管理控制程序》规定了质检部负责测量设备计量确认的实施，并对执行情况进行监督管理，编制了《测量设备计量确认明细表》、《测量设备计量确认验证记录表》，负责测量设备在有效期内的检定/校准、计量确认实施，并对计量确认的标识要求进行了规定。企业计量确认设备数量107台，测量设备满足预期使用要求。
	质检部
生产部
	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制了SR/CL.15-2020《测量确认间隔管理程序》，质检部根据测量设备所属A、B、C管理类别和相关的技术文件，规定测量设备确认间隔，要求各部门必须在规定的确认间隔有效期内使用测量设备，以及计量确认间隔评审、调整规定。
程序中规定了需要进行计量确认间隔调整的测量设备管理。
	质检部
生产部
	否


	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制了SR/CL.09-2020《封印和标识管理控制程序》，规定了当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时，应按《不合格管理控制程序》处理，质检部对所用的技术措施(相当于封缄)予以规定。
计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。质检部设计和确定保护措施的形式和材料，并对用于测量的计算机软件或硬件进行未授权改变，所用的技术措施(相当于封缄)予以规定。

目前企业没有需要封印的测量设备。
	质检部
生产部
	否

	11
	测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ 
	7.2.3测量过程的实现

7.2.4测量过程的记录


	企业编制了SR/CL.16-2020《测量过程设计和实现控制程序》中规定了质检部负责组织相关部门策划、设计和确定需要实施联系控制的测量过程，对测量过程的策划、确认、实施、控制、测量结果的出具加以规定；生产部门负责参与过程的策划和设计，安全、环保监测、能源由职能部门负责参与过程的策划和设计。

程序中对测量过程的策划、设计、实现，监视等做了规定。质检部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。

按照程序规定的管理记录，测量记录完整准确。

抽查一个高控的重要测量过程---热轧钢板厚度测量的检测。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。
	质检部
生产部
	否


	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3

测量不确定度
	企业编制的SR/CL.16-2020 《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了热轧钢板厚度测量不确定度评定报告，评定方法及结果符合要求，见附件。
	质检部
生产部
	否

	13
	是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了SR/CL.18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》，规定了质检部负责测量体系的内部审核及不合格品的跟踪处理；质检部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查热轧钢板厚度检测过程，详见附件：热轧钢板厚度测量的检测过程监视记录及控制图。
	质检部
生产部
	否

	14
	是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了SR/CL.19-2020《不合格管理控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正，不合格测量过程的控制，不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。企业内审中开出1份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。
	质检部
生产部
	否

	15
	如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制的SR/CL.20-2020《纠正和预防措施管理程序》，规定了质检部是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客反馈和其它因素及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。2020年度内审共开出1份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。
	质检部
生产部
	否

	16
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	检查钢瓶二车间的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。
计量单位总体使用正确，个别计量单位表示不正确,如工序抽查记录：余高0-2.5mm，已当场指出,并要求举一反三。

企业无定量包装产品。
	质检部
生产部
	否

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率、准确度等级是否符合要求。
	GB17167-2006
	企业主要耗能为天然气、水，电每个月收到相关机构提供的水表、电表、天然气的消耗数值。2019年度耗电414.425万千瓦时、耗水4393吨，耗天然气95001立方米，共计标准煤636.8吨，不是重点耗能企业。
企业未编制能源计量器具台账，企业按照要求配备计量器具，符合GB17167标准要求。
	质检部
生产部

财务部
	否


 4 / 7

