编号：0222-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 成都安居天下实业有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 胡琳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 钢卷尺 | 001 | (0-3.5)m | ±1mm | 钢卷尺标准装置 | 成都市计量检定测试院 | 2020.05.15 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | 15097694 | （0-150）mm | ±0.02mm | 5等卡尺量具检定装置 | 成都市计量检定测试院 | 2020.05.12 | √ |
| 品管部 | 电子台秤 | 5894 | TCS-200 | Ⅲ级 | M1等级自动衡器检定装置 | 成都市计量检定测试院 | 2020.06.11 | √ |
| 品管部 | 钢直尺 | 010 | (0-500)mm | ±0.1mm | 3等金属线纹尺标准装置 | 成都市计量检定测试院 | 2020.05.19 | √ |
| 品管部 | 数字式木材测湿仪 | 012 | PT-90D | 5.0级 | 木材含水率测力仪检定装置 电子天平Ⅰ级 | 成都市计量检定测试院 | 2020.05.15 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至成都市计量检定测试院检定、校准，抽查5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |