编  号：0226-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 防爆断路器静态水压试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 压力≥1.5MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/SLHS.77-2018《BDZ51系列防爆断路器》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=1.5MPa - 测量设备的最大允许误差：T/3=1.5MPa/3=0.5MPa - 测量设备校准不确定度推导： U95允 ≤ /3 = 0.5MPa/3 =0.17MPa - 被测参数测量范围：技术要求压力≥1.5MPa，则选择测量范围为（0-2.5）MPa的压力表进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 压力表/30276542 |  | （0-2.5MPa |  |  | - ±0.04MPa - Urel=1.0% k=2 | 202004062100 |  | 2020.04.08 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-2.5)MPa，满足导出计量要求测量范围（0-2.25）MPa的要求; 测量设备的最大允许误差为±0.04MPa，满足导出计量要求最大允许误差±0.25MPa的要求; 测量设备的扩展不确定度为U=1.0%×2.5MPa=0.025MPa，满足导出计量要求 U95允 ≤0.17MPa的要求. 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 李庆华 验证日期： 2020 年11月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年11月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |