编号：0226-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 辽宁环盛电器有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 武秀云 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设 备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打 |
| 质检部 | 游标 卡尺 | A03066 | （0～200）mm | ±0.03mm | 量块：5等 | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 质检部 | 内径千分尺 | 150526575 | （50～600）mm | U=3µm k=2 | 量块：5等 万能测长仪：U=(0.3+2.4L*10-3)µm k=2 | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | 40780 | （0.02～1.00）m | U=2.8µm k=2 | 万能测长仪：U=(0.3+2.4L*10-3)µm k=2 | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 质检部 | 内侧千分尺 | 081079685 | (100-125)mm | U=3µm k=2 | 量块：5等 | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 质检部 | 内沟槽游标卡尺 | 12112109 | （30～300）mm | U=0.01mm k=2 | 量块：5级 | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 质检部 | 内径百分表 | 14491 | (0～10)mm | U=3µm k=2 | 光栅式指示表检定仪：（0-1）mm MPE±0.6µm，(0-10)mm MPE±1.8µm | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 质检部 | 表面粗糙度样块 | 2059 | Ra(6.3～0.012)µm | U =7% k=2 | 粗糙度仪： Urel=5.8% k=2 | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | 3303 | CJ2520a | ACA 0.6%(k=2) OHM 1.6%(k=2) TIME 0.9%(k=2) | 接地电阻表检定装置：MPE：±10%、多功能校准仪： ACV：±0.04%、 | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 30276542 | Y-100 (0～2.5)MPa | Urel=1.0% k=2 | 精密压力表：0.4级 | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 质检部 | 兆欧表 | 13124289 | ZC-7 | Urel=6.0% k=2 | 兆欧表检定装置：0.002 | 中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司 | 2020年4月8日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 抽查企业10台计量设备，均送至有相应资质的机构中国检验认证集团云南中检测试科技有限公司检定/校准， 检定机构出具检定/校准证书量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 11月 25日 ~ 11 月 26日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |