编号：0045 -2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 原材料称重 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （1000-4500）kg±15kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 作业指导书 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 原材料称重要求控制在:（1000-4500）kg±15kg - 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=15×1/3=±5kg。（取1/3）； 3. 测量范围要求满足0-5t的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 电子吊钩秤 | W-D-02 |  | ±3kg | 120001930-002 |  | 2020.3.04 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：电子吊钩秤测量范围为(0--5000)kg，测量范围满足要求。 2、原材料称重的测量最大允差△允为±5kg。 测量设备的计量特性：电子吊钩秤允许的最大误差为±3kg。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较±3kg<±5kg，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：顾晓玲 验证日期：2020年3月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年11月28日 |  |  |  |  |  |  |  |