编号：0112 -2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 混凝土抗压强度 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 1800kN+3000kN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | GB/T50081-2002 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 混凝土抗压强度要求控制在: 1800kN+3000kN - 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=300×1/3=100kN。（取1/3）； 3. 测量范围要求满足0-2500kN的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 压力试验机 | YAW-3000H |  | ±1% | 120019187 |  | 2020.11.02 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：压力试验机测量范围为(0--3000)kN，测量范围满足要求。 2、混凝土抗压强度的测量最大允差△允为100kN。 测量设备的计量特性：压力试验机允许的最大误差为±30kN。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较30kN <100kN，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：吴斌 验证日期：2020年11月05日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年12月3日 |  |  |  |  |  |  |  |