编号：00192017QEO/0062-2017-2020

| 企业 名称 | 河南万恒塑胶有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 崔秀琴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 液晶显示电子万能试验机 | 12401 | WDS-20 | 1级 | 标淮测力仪 0.3级 | 鲁山县质量技术监督检验测试中心 | 2020.8.20 | √ |
| 质检部 | 静液压试验机 | 12399 | XGY-10 | U=0.08% k=2 | 精密压力表0.4级 | 鲁山县质量技术监督检验测试中心 | 2020.8.20 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 142929 | (-0.1～0)MPa | 1.6级 | 标准压力表0.4级 | 鲁山县质量技术监督检验测试中心 | 2020.8.20 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 1101443 | HZ-HG-2002N | Ⅰ级 | 砝码 E2等级 | 鲁山县质量技术监督检验测试中心 | 2020.8.20 | √ |
| 质检部 | 电子台秤 | 13710397 | TCS-200 | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 鲁山县质量技术监督检验测试中心 | 2020.8.20 | √ |
| 质检部 | 熔体流速成率测定仪 | 12403 | XNR-450B | U=0.40℃ k=2 | 多点温湿度测试仪 温度:0.05%FS 湿度:≤±1.5%RH | 鲁山县质量技术监督检验测试中心 | 2020.8.20 | √ |
| 质检部 | 不锈钢π尺 | 511391 | 110-350，0.02 | ±2μm | 量块 4等 刀口形直角尺 U=0.3μm（k=2） | 鲁山县质量技术监督检验测试中心 | 2020.8.19 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送鲁山县质量技术监督检验测试中心，经查7份测量设备检定证书，填写规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至上级社会公用计量标准器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年 12 月20日~12月21 日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表