受理编号：0244-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 配电箱介电强度测试 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 介电强度≥1.89+2%kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/TGB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=0.038kV - 测量设备的最大允许误差：MPE:T/3=0.038kV/3=0.013kV=±0.007kV - 测量设备校准不确定度推导： U95允 = MPE/3 = 0.013kV/3 =0.004kV - 被测参数测量范围：技术要求介电强度≥1.89+2%kV，无击穿电流。则选择测量范围为（0-5）kV的耐压测试仪进行测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 耐压测试仪/171804 |  | WB2673C |  |  | - MPE:±0.005kV - Urel=1.5×10-6kV;k=2 | HFJL2011CZ2002 |  | 2020.11.20 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-5)kV，满足导出计量要求测量范围1.89+2%kV的要求; 测量设备的最大允许误差为±0.005kV，满足导出计量要求最大允许误差±0.007kV的要求; 测量设备的扩展不确定度为Urel=1.5×10-6×1.89kV=0.003kV，满足导出计量要求 U95允 =0.004kV的要求. 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年11月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年12月4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |