编  号：0246-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | WIA-PA智能无线压力监测单元压力检验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 压力（6≦0.5%）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | ZKAE/-01《WIA-PA智能无线压力监测单元压力检验测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=0.03MPa - 测量设备的最大允许误差：T/3=0.03MPa/3=0.01MPa - 测量设备校准不确定度推导： U95允 ≤ /3 = 0.01MPa/3 =0.0033MPa - 被测参数测量范围：技术要求压力（5.97-6）MPa，则选择测量范围为（0-7）MPa的数字压力控制器进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 数字压力控制器 |  | （0-7）MPa |  |  | - ±0.0018MPa | 20020539988 |  | 2020.11.03 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-7)MPa，满足导出计量要求测量范围（0-6）MPa的要求; 测量设备的最大允许误差为0.0018MPa，满足导出计量要求最大允许误差0.0033MPa的要求; 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：崔勇 验证日期： 2020 年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见：企业代表签字： 审核日期： 2020 年 12 月 5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |