测量设备溯源抽查表

编号：0246-2020

| 企业名称 | 沈阳中科奥维科技股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李修权 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 标准铂电阻温度计 | 3758/ZASBR2004 | 5626-20 | 二等 | 标准水银温度计 一级 | 辽宁省计量科学研究院 | 2020年 06月19日 | √ |
| 质管部 | 数字压力校验仪 | 5256805/10636201 | DPI612(0～60)MPa | Urel=0.03%(k=2) | 智能数字压力校验仪 0.02级 | 辽宁省计量科学研究院 | 2020年 11月03日 | √ |
| 质管部 | 数显推拉力计 | 390321252 | SPH-500 | 2.0% | 砝码 M1级 | 深圳天溯计量检测技术有限公司 | 2020年 06月12日 | √ |
| 质管部 | 数显深度尺 | 133285 | （0～200）mm | ±0.01mm | 量块：4等 | 深圳天溯计量检测技术有限公司 | 2020年 10月23日 | √ |
| 质管部 | 外径千分尺 | 1321536 | （0～200）mm | ±0.01mm | 量块：4等 | 深圳天溯计量检测技术有限公司 | 2020年 10月23日 | √ |
| 质管部 | 电子天平 | 190724185735 | 3000g | Ⅱ级 | 砝码 E2,F1等级 | 深圳天溯计量检测技术有限公司 | 2020年 10月23日 | √ |
| 质管部 | 烙铁温度计 | QK191A1311G0173 | （0～600）℃ | Urel=1.0℃(k=2) | 过程校准仪 T:±0.2℃ | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020年 10月23日 | √ |
| 质管部 | 数字压力控制器 | 3336095 | PPC4(0～7)MPa | Urel=0.03%(k=2) | 智能数字压力校验仪 0.02级 | 辽宁省计量科学研究院 | 2020年 11月03日 | √ |

审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 抽查企业28台测量设备均送检至有相应资质的辽宁省计量科学研究院、深圳天溯计量检测技术有限公司、中国赛宝实验室计量检测中心等机构检定、校准，量值溯源符合文件要求。

审核日期： 2020 年 12 月 04 日－2020 年 12 月 05 日上午 审核员签字： 部门代表签字：