编  号：0130-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 工业用乙烯中烃类杂质测量过程 |  |  | 企业部门 |  | 检测中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量参数名称 |  |  | 测 量 范 围 | 最大允许误差/ 允许不确定度 |  | 分辨力 |  | 环境要求 | 其他计量要求 |
| 工业用乙烯中烃类杂质 |  |  | 不低于1mL/m3 | 大于等于10mL/m3，重复性为其平均值的10%； 烃类杂质含量小于10mL/m3，重复性为其平均值的15% |  | / |  | 常温 | / |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 气相色谱仪 |  |  | 安捷伦7890A | Uc=7.6mL/m3(K=2) |  | 定量重复性≤1.9% |  | 合格 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | NJCZ-NY-WI-160(5) |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 3391-2002工业用乙烯中烃类杂质测定法 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 孙广好，培训后上岗 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见“测量过程控制图” |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求，工业用乙烯中烃类杂质含量测量过程控制规范 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确，数据计算有缺陷。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2020  年 12  月 17 日    审核员：张鹰     企业部门代表：王树勤