[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0068-2016-2020
审核员现场审核记录

企业名称： 江阴众和电力仪表有限公司    
审 核 员：        [image: image2.png]


                        审核日期：2020年12月5日

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽查企业耐压测试仪、数字温度计、温度老化房、多功能三相标准电能表、数显卡尺、兆欧表等6台测量设备均分别经过江苏省计量科学研究院、无锡市计量测试院和苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司等进行检定/校准，均在有效期内。

查现场测量设备已粘贴标识,测量设备基本分类正确。
测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。

	品管部
制造部
	否

	2
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了Q/ZH2-M8-2016《计量体系记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。
查：原材料进厂试验记录，检验报告单编号为QR-8.3-02 0001358，名称电源模块，记录了型号规格、数量、批号、时间2020.10.27、检验项目和检查结果并有检验人员签字。
查：出厂检验记录情况：单相费控智能电能表：编号0000005000051，检定依据：JJG596-2012 记录了型号、时间2020.11.12、检定环境、项目、检定项目、实测数据，误差、检定结论，有检验员、核验员签字。
三相四线电能表检定记录：记录了出厂编号、准确度等级1.0级，检定环境，基本量程及误差数据等，有检定结论、检定员和核验员签字
记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。

	品管部

制造部
	否


	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	查见企业查见企业计量器具总台帐共56件，进行ABC分类管理。《测量过程及控制一览表》，识别了22个测量过程，其中5个关键和重要测量过程，其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查单相电能表计量误差测量过程，测量要求识别正确，配备的单相电能表检定装置由江苏省计量科学研究院检定。测量设备已验证，方法正确。

	品管部

制造部
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程单相电能表计量误差测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。

详见高度控制有效性确认附件。

	品管部

制造部
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3．1测量不确定度
	企业编制了ZH2-M17-2016《测量不确定度管理程序》查重要测量过程单相电能表计量误差测量过程，进行了不确定度评定。

详见不确定度评定附件。
	品管部

制造部
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量设备的计量确认过程按照计划和规定程序进行定期确认，对关键测量过程按照控制规范的频次进行持续监视和记录。

	品管部

制造部
	否

	7
	计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	抽查质量记录基本能采用法定计量单位，目前公司无强制检定设备，对关键设备纳入A类管理，均在有效期内使用，满足要求。

	品管部

制造部
	否


 2 / 2

