编  号：0173-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 中间轴传动齿轮孔径检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 技术部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Φ67.03 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | ±0.005mm |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 电子三点内径千分尺 |  |  | （62-75）㎜ |  | U=3.2μm，k=2 |  | ±0.005mm | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 中间轴传动齿轮孔径检测过程规范 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 12JSDX240TA-1701056-Φ67.03 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 20℃±3℃ |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王建云 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 中间轴传动齿轮孔径检测过程不确定分析报告 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 中间轴传动齿轮孔径检测过程验证记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （可另附）监视记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附）测量过程控制图 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制是否满足要求？ 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控？ 3. 测量过程不确定度评定方法是否正确？ 4．测量过程有效性确认方法是否正确，是否满足要求？ 5. 测量过程监视是否在控制限内？测量过程控制图绘制方法(如果有)是否正确？ 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    2020年 12  月 10 日    审核员：李学弘        企业部门代表：