[image: image1.jpg]nﬂﬁﬁ




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0257-2020-AA
现场审核记录

企业名称：江西南缆集团有限公司 
审核员： [image: image2.png]


                        审核日期：2020年12月10日~12月11日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业的计量管理机构是哪个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是在质量部。已在公司体系文件中明确规定了总工程师主管计量工作。
动力设备科主要从事生产设备的采购和验收、供应商评价、生产设备的维护等工作，下设电工维修、机械钳工维修，主要测量设备是游标卡尺。
销售部主要合同业务管理、客户维护、满意度评价、成品仓库等工作，下设销售1处（含仓库）、2处、综合处、项目处四个处室。该部门没有测量设备。
塑料线车间从事家装线的生产，下设挤塑组、成圈组、成缆绕包组，有35人左右，主要测量设备工频火花机、高速成圈机、线缆计米器共计19台测量设备。
铜线车间从事导体、铜单线拉制，铜导体绞合，半成品的屏蔽等，下设拉丝组、束线组等16人左右，主要测量设备温度控制仪、平台秤、真空压力表共计7台测量设备。
技术部主要从事信息的收集、文件下发、技术/工艺文件的制订、产品研发等有关工作，共有5人，有1把游标卡尺。
铝线车间从事铝/铜单丝拉制、绞合等，下设拉丝班组、绞线班组等20人左右，主要测量设备温度控制仪、电子地中衡、电子吊秤共计6台测量设备。
	动力设备科、销售部、塑料线车间、铜线车间、技术部、铝线车间
	否

	2
	是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意


	销售部制订了顾客满意度调查方案，调查内容主要涵盖了公司产品实物质量、交付质量、销售服务质量三个方面的8个问题的满意程度等，对17个单位发出了调查函，共计收回13个单位的反馈，调查率为76.5%，满足公司程序文件规定70%以上的要求，由调查分析评价报告，满意度为93.08%。2019年至今有3个顾客投诉等，现已进行了及时处理。

	销售部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司制定了计量方针及4项质量目标，目标与质量方针一致。

动力设备科质量目标：有2020年动力设备科质量目标实施措施，从技术个性、主要设备完好率、设备维修保养执行率、安全生产等方面设置了质量目标，但没有单独设置计量目标。
塑料线车间、铜线车间、铝线车间没有单独设置计量目标。建议各部门进一步加强对公司质量目标进行分解细化，并进行统计分析。
	动力设备科、塑料线车间、铜线车间、铝线车间
	否

建议项

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	部门文件现行有效并受控。

查：动力设备科有《测量管理体系手册》（发放编号03）有效受控。塑料线车间有现行有效文件清单，发放编号10，抽《公路车辆用低压电缆（电线）》（JB/T8139-1999），现场使用的文件与清单一致。
铜线车间有现行有效文件清单，发放编号08，抽《强制性产品认证实施细则 电线电缆产品》（CQC-C0101-2014），现场使用的文件与清单一致。
铝线车间有现行有效文件清单，发放编号11，抽《工艺管理导则 第9部分：生产现场工艺管理》（GB/T24737.9-2012),现场使用的文件与清单一致。
	动力设备科、塑料线车间、铜线车间、铝线车间
	否

 

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	公司未单独建立软件管理程序文件，未对软件的确认做出规定，公司无测量软件。

	动力设备科、塑料线车间、铜线车间、铝线车间
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	公司编制了《记录控制程序》

动力设备科有生产设备台账，有游标卡尺直接发至个人手中。
塑料线车间现场工频火花机（190106），合格证，有效期至2021.11.06，未标明类别，台账上注明为B类。

铜线车间现场抽千分尺（90955），A类合格证，有效期至2021.03.08，台账只有编号为90995的千分尺，B类合格证。台账与实物不一致。建议完善测量设备台账。
铝线车间现场抽温度控制仪（AIE3233C），B类合格证，有效期至2021.05.20。
	动力设备科、塑料线车间、铜线车间、铝线车间
	否

建议项

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境
	动力设备科有两把游标卡尺，未单独建立台账，由质量部统一建账。

查游标卡尺（D-74),0-125mm，有效期至2021.08.26，A类彩标，与程序文件要求不符。

动力设备科未将电工班的电流表、电压表、万用表列入测量设备中，建议纳入测量设备管理。
塑料线车间现场火花机（190106），B类合格，有效期至2021.11.06，为检定项目，执行JB/T4278.10-2011《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第10部分：火花试验机》，出具了检定证书。实物彩标上未注明设备分类，在台账上的分类为B类。
铜线车间现场电子平台秤（B24243363),型号IDN221，有效期2020.11.24-2021.11.23，送至南昌市计量检定站检定，检定证书编号LX-201110080，实物彩标上未注明设备分类，在台账上的分类为A类。
技术部现场游标卡尺（D-11),0-150mm，有效期至2021.01.13，B类合格证。
铝线车间现场电子地中衡，3型，有效期至2020.11.24-2021.11.23，送至南昌市计量检定站检定，检定证书编号LX-201110081，实物彩标上未注明设备分类，在台账上的分类为A类。
	动力设备科、塑料线车间、铜线车间、技术部、铝线车间
	否

建议项

	8
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1计量确认


	动力设备科未进行过计量确认。
塑料线车间Linx喷码机（WIC05731），B类合格，有效期至2021.06.25，为自校准项目，依据JJG 987-2004《线缆计米器检定规程》开展校准工作。
铜线车间电子吊秤（DC-4),A类合格证，外送至南昌市计量检定站，有效期2020.11.24-2021.11.23，质量部2020.12.03从不确定度、测量范围、检定结果等方面进行了验证，验证结果满足计量需求。

铝线车间直视式电子吊秤（B330591555），A类合格证，外送至南昌市计量检定站，有效期2020.11.24-2021.11.23，质量部2020.12.03从不确定度、测量范围、检定结果等方面进行了验证，验证结果满足计量需求。
	动力设备科、塑料线车间、铜线车间、铝线车间
	否



	9
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	公司编制了《不合格测量设备控制程序》对出现的不合格测量过程、不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。

动力设备科2019年以来未出过不合格情况。
销售部无不合格控制情况。
塑料线车间2019年以来未出现不合格情况。
铜线车间2019年4月将压力真空表（11.02.25.9335）送江西省计量测试研究院进行检定，因示值超差，不合格，给出了检定结果通知书，铜线车间根据检定结果通知书对该压力真空表提出了报废申请，2019.05.30经公司总工程批准报废。
技术部无不合格控制情况。
铝线车间无不合格控制情况。
	动力设备科、销售部、塑料线车间、铜线车间、技术部、铝线车间
	否




 1 / 1

