受理编号：0038-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 三相电能表电能误差检定 测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （0.1Ib≤I≤Imax）±1% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJG596-2012 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 JJG596-2012 《电子式交流电能表检定规程》规定：直接接入式有功三相电能表，当负载电流（0.1Ib≤I≤Imax）时，电能基本误差限为±1%，即为计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 三相电能表检定装置 S1182 |  | XSE-16 |  | ±0.1% | E2020-3012532 |  | 2020-3-26 |
| 计量验证记录（另附） 根据测量设备最大允许误差为被测量参数容差1/3~1/10倍要求，由于是高度控制的测量过程，取10倍，被测量参数最大允许误差为±1%，则测量设备的最大允许误差为±0.1%，即测量设备能满足产品检验中电能表电流测量的预期使用要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年3月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员（现场确认）签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年12月17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |