测量设备溯源抽查表

编号：0256-2020

| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李菁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 化验计量中心 | 紫外定硫仪 | PAC01 | VLLS | ≤3% | 标准物质=5%（k=2） | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.9.03 | √ |
| 化验计量中心 | 凝点测电器 | 202008 | T510-1 | 0.4℃ | =0.04℃（k=2） | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.9.03 | √ |
| 化验计量中心 | 可见分光光度计 | 150 1161 | DR3900 | Ⅱ级 | =（0.1-0.5）nm（k=2） | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 2020.3.26 | √ |
| 化验计量中心 | 纤维比电阻仪 | 027 | YG321 | 5.0 | 计量标准R:±(0.1-4);v:±0.2% | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.5.7 | √ |
|  |  |  |  |  | 主要计量器具R:±(0.1-25);v:±0.2% |  |  |  |
| 化验计量中心 | 气相色谱仪 | CN 21012108 | 7890A | 合格 | 标准物质=(2-3)%（k=2）;温度：MPE：±0.3℃ | 中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站 | 2020.6.24 | √ |
| 电气仪表中心 | 压力校验模块 | 52244701 | HPV500 | 0.0kPa =0.03%（k=2） | 0.02级 | 天津市电子仪表实验室 | 2020.4.15 | √ |
| 电气仪表中心 | 标准样气 | 95213202 | 硫化氢 | 标准物质=2%（k=2） |  | 国家标准物质 | 2020.11.30 | √ |
| 电气仪表中心 | 数字式压力表 | TD0-2031 | 98051097 | 0.1级 | 0.01级 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.7.24 | √ |
| 电气仪表中心 | 电子绝缘电阻表 | 3125 | DYQ10108 | 5.0级 | 电阻 =（0.05-1）%（k=2） 电压=0.1%（k=2） | 天津石化化验计量中心 | 2020.11.26 | √ |
| 热电部 | 电能表 | 20071119020204 | DTSD341 | 0.5S级 | 0.02级 =1.0×10-4（k=2） | 天津中环电子信息集团有限公司计量中心站 | 2020.6.2 | √ |
| 热电部 | 电能表 | 20080309011726 | DSSD331 | 0.5S级 | 0.02级 =1.0×10-4（k=2） | 天津中环电子信息集团有限公司计量中心站 | 2020.5.20 | √ |
| 水务部 | 电磁流量计 | H17202825 | KROHNE | 1.0级 | Urel=0.16％(k=2) | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.11.23. | √ |
| 水务部 | 固定式硫化氢气体检测报警器 | D0368013 | HA8100/HA6600 | 5%FS | Urel=1.7％(k=2) | 青岛安全工程研究院 | 2020.07.08 | √ |
| 审核综合意見： 企业（建立）最高计量标准公司建立计量标准43项，其中国家考核标准18项，天津市考核标准16项，公司级标准9项，25项获得国家实验室CNAS认可，12个检定项目获得天津市强制授权，66个项目获得滨海新区的强制授权。企业测量设备除自检外，送天津市计量监督检测科学研究院、青岛安全工程研究院、天津中环电子信息集团有限公司计量中心站、天津市电子仪表实验室等单位检定/校准。现场抽样13件测量设备都经过检定/校准，满足标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 12 月 16 日~12 月 18 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |