编号：0221-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 东营市杰瑞石油技术有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 耿丽修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 拍击式振筛机 | 9303 | XSBP | 频率： U=0.8次/min k=2 长度 U=0.2mm k=2 | 数显卡尺 U=0.01mm k=2 钢卷尺MPE:±0.2mm | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020年3月13日 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 14091675 | （0-300）mm | MPE:±0.02mm | 量块 U=3.0µm k=2 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年3月13日 | √ |
| 生产部 | 压力表 | N.09.3217 | （0-25）MPa | 1.6级 | 精密数字压力表 （-0.1-60）MPa 0.02级 | 江苏东方航天校准检测有限公司 | 2020年12月1日 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 00290 | LT-200 | U=0.5e K=2 | F1、、E2等级 砝码 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020年3月13日 |  |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查4份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12 月18日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |