编号：0220-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 东营市康拓科技有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 耿丽修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产质量部 | 耐电压电测试仪 | 04078 | CC-2672D-A | 电压：Urel=0.62V K=2； 电流：Urel=0.64mA K=2 时间： Urel=1.9 s K=2 | 耐电压测试仪检定装置测量范围： 电压：（100~15000）V； 电流：（0.1~200）mA 时间：（0.1~100）s 准确度等级：0.5级 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
| 生产质量部 | 接地电阻测试仪 | 20526 | CC2521 | 电流：Urel=0.1A K=2； 电阻：Urel=0.33mΩK=2 | 接地·导通电阻测试仪测量范围： 电阻：1µΩ-12Ω； 直流电流：（0.5~50）A 交流电流：（1~60）A 准确度等级：0.05级 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
| 生产质量部 | 绝缘电阻表 | 15069185 | ZC25-4 | 电压：Urel=1.4V K=2； 电阻：Urel=0.4~1.9MΩK=2 | 兆欧表检定装置 电阻：100Ω-1000GΩ； 电压：（0~5000）V； 准确度等级：1级 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
| 生产质量部 | 游标卡尺 | 14091675 | （0-150）mm | Urel=0.01mm， K=2 | 量块 测量范围：（10-291.8）mm 不确定度： U=0.10µm+1×10-6× ln，k=2 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
| 生产质量部 | 指针式拉压力计 | 505604 | NK-50 | Urel=0.42%，K=2 | 标准测力仪 测量范围： 拉力 0.1N-30N 不确定度： U=0.07%，k=2 测量范围： 压力（0.1 N -30 N） 不确定度： U=0.07%，k=2 | 山东溯源检测有限公司 | 2020年11月27日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 该公司未建立计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查8份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12月16日 上午至2020年12月17日 上午 (共1.5天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |