编  号：0218-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程 |  |  |  | 被查部门 |  |  | 质量技术部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 7.5MPa |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.33 MPa |
|  |  | 公差T |  | ±0.5MPa |  |  |  |  | 允许不确定度 | —— |
|  |  | 其他要求 |  | —— |  |  |  |  | 其他要求 | —— |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| - 压力表 |  |  | （0～25）MPa |  | / |  | 0.6级 | —— |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程控制规范S/DF-CL-GGS-71A |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | SY/T5377-2013《钻井液参数测试仪器测试条件》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 李强 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程均值控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1、《GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。 4．查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2020 年12月19日    审核员：    被查部门代表：