编    号：0154-2019-M/0490-2019-E-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 倒挡滑动齿套硬度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （181.5±25.5）HBW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 15621109-NMT-WX倒挡滑动齿轮套产品要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数范围：(156～207)HBW； - 测量参数最大允许误差：△允=T×(1/3～1/10)=±8.5HBW； - 3、测量设备的最大允许误差：±3.0%；（相对误差允许限） 4、测量范围：被测参数范围(156～207)HBW，而所用硬度计测量范围为（8-650）HBW。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 布氏硬度计，编号0046 | HB-3000B |  | +0.7% | DN20368820002 |  | 2020.11.20 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围:（8-650）HBW，满足计量要求的测量范围(181.5±25.5)HBW的要求。 测量设备校准的示值误差+0.7%小于导出的测量设备的最大允许误差3%。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 李少强 验证日期：2020 年12 月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求？ - 计量要求导出方法是否正确？ - 测量设备的配备是否满足计量要求？ - 测量设备是否检定/校准？ - 测量设备验证是否正确？ 审核员意见： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 企业代表签字： 审核日期：2020 年12 月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |