编号：0261-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 |  | 广州王老吉药业股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称/测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合否 |
| 药品质量管理部 | 尘埃粒子计数器/1306532001 | MET ONE 3400(3423) | 流量误差±0.5% 计量误差±1 s/(6 min) 测量粒径分布误差±30% 粒子浓度示值误差±30% FS | 洁净微环境电子秒表100级 电子秒表MPE±0.5 s/dI 尘埃粒子计数器不确定度U=226个/28.3L(K=2) 质量流量计MPE:±1.5% | 广州市计量检测技术研究院 | 2020-06-23 | √ |
| 药品质量管理部 | 电导率仪/610610N0019110183 | DDS-307A | +1.0%FS | 检定电导率仪专用交流电阻箱MPE ±0.07% 氯化钾电导率溶标准物质Urel=0.25% k=2 |  | 2020-07-22 | √ |
| 中心检验室 | 液相色谱仪/ DE60555411 | 1200 Series | 定性重复性误差≤1.0% 定量重复性误差≤3.0% | 液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇）GBW(E)130395: Urel=3%m，K=2 液相色谱仪检定溶液（萘-甲醇）GBW(E)130396: Urel=4%m，K=2 |  | 2019-12-02 | √ |
| 丸剂车间 | 电子天秤/ B828116660 | MS204TS | I级 | 砝码F1等级 |  | 202-04-29 | √ |
| 食品质量管理部 | 电子水分测定仪/ P1034392 | MX-50 MAX:51g d:1mg | II级 | 砝码1mg~500g 准确度等级F1等级 氯化钠纯度标准物质GBW06103d U=0.008%,K=2 |  | 2020-04-29 | √ |
| 食品质量管理部 | 电热鼓风干燥箱/10-20593 | ED115 | 上偏差±2.0 下偏差±2.0 波动度±0.5 均匀度2.0 | 温湿度巡检仪±0.15℃湿度MPE: ±1.5%RH |  | 2020-06-30 | √ |
| 中心检验室 | 真空干燥箱/1018608 | DZF-6050 | 温度偏差 0.1 °C 温度波动性±0.2°C | 多功能温度检验仪MPE± 0.02%× FS工作用铜-铜镍热用电偶I级 |  | 2020-06-30 | √ |
| 制剂车间 | 电子天平/6A4405917 | EK－120i |  | 砝码F1级 | 计量室 | 2020-04-29 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一按期进行校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价。 根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年12月15日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |