[image: image1.jpg]/gwm?w




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0265-2020
现场审核记录二

企业名称：    上海华电阀门集团有限公司
审核员： [image: image3.png]


   [image: image2.jpg]


              审核日期：2020年12月20日-12月21日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	  是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	  询问质管部、生产部、销售部、销售部相关人员，基本清楚自己的工作职责。
	质管部、生产部、销售部

	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质管部已按照标准要求组织识别顾客的测量要求转化为计量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。

企业产品质量较好，规范产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的管理。


	质管部、生产部


	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。

	5.3质量目标
	查：企业制定计量工作目标3项，已分解至各部门。质管部归口管理计量工作目标，公司各职能部门建立本部门的计量工作目标，对本部门的计量目标实施情况进行监视、测量和有效性评价。
	质管部、生产部、销售部
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	。
查：企业编制《文件控制程序》，对文件的编制、审批、发放、存储和处理做出了明确的要求。

查：编号为HD-C-04-311《阀杆直径测量过程控制规范》；计量单位使用正确，有受控章。
	质管部
	

	5
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有

无编号？依据？

设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	查：企业编制《计量记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。

抽查：H202009803《最终检验记录》，产品名称：蝶阀，检验员王彪，检验日期2020.9.22检验结论合格。编号H2010075《最终检验记录》，产品名称：球阀 检验员：王彪，检验日期：2020.10.25，检验结论合格。
	质管部、生产部
	否

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制《测量软件管理程序》。质管部负责对软件进行识别，使用部门负责日常维护、保证软件的有效性和完整性。

查： 《测量软件确认清单》，企业识别和确认3个测量软件 ，编制人：潘爱民，审核：韩勇
	质管部
	

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：《上海华电阀门集团有限公司（检测设备台账）》，管理测量设备63台（件）。测量设备使用无环境条件要求，
抽查：8台测量设备，设备信息和证书与台账信息一致，详见测量设备溯源抽查表。
查： 质管部间编号为C2014046的冲击试验机未贴计量确认标识，不符合6.2.4标识的要求。
	质管部、生产部
	不符合
01

	8
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	抽查：《计量确认过程验证记录表》阀杆直径测量过程以及中法兰内径测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
	质管部、生产部
	否

	  9
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	查：质管部负责对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了181个测量过程，其中关键测量过程44个，识别阀杆直径测量过程为高度控制测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程及控制一览表》，符合要求。
	质管部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业测量不确定度形成文件，查：《测量不确定度管理程序》，质管部负责测量不确定方法的提出，并指导和监督相关部门测量不确定度的评定工作，相关部门负责本部门的测量不确定度的评定，文件满足标准要求。

现场重点抽查了《阀杆直径测量过程》，进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。
	质管部
	否

	12
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	查：《顾客满意度统计表》2019年销售部发放并回收5份《顾客满意度调查》,平均顾客满意度为94.4%高于目标93%.
	销售部
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	   现场审核没有发现不合格测量过程和不合格测量设备，企业编制了《不合格管理程序》，质管部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给质管部。


	质管部
	否

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	现场审核过程中，没有发现不合格的测量过程和不合格的测量设备，公司纠正预防措施控制执行《纠正和预防措施管理程序》。

质管部负责对不合格和潜在不合格的原因分析，制定相应的纠正和预防措施，跟踪纠正措施的执行，评审纠正措施的实施效果。

相关部门通过检查、考核，收集管理和服务中的信息，及时发现和纠正潜在的不合格。
	质管部
	否

	5
	企业能源主要品种？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	查；企业主要耗能为电2020年前三季度耗电量100.7万千瓦时，不是重点耗能企业。
	生产部
	


 1 / 4

