编    号：0108-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 电线电缆（100m）测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 100m±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJF1070-2005 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 电线电缆（100m）测量属于定量包装商品，根据JJF1070-2005 《定量包装商品净含量计量检验规则》规定，长度定量包装商品，Q＞5m时，其单件最大允许误差Q×2% 。专用长度检测仪器（计米器）应经校准，整机计量性能的最大允许误差应小于被检验商品净含量允许短缺量的1/5，JJF1070-2005中的规定即是本测量过程的计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 电线电缆测长仪 |  | DZY-J | ±015% |  | 长度字第2020113219 |  | 2020年05月21日 |
| 计量验证记录 1、电线电缆（100m）定量包装测量，测量范围100m，电线电缆测长仪测量范围：999.99m,满足要求； 2、电线电缆（100m）定量包装测量最大允许误差±2%，电线电缆测长仪最大允许误差±015%； 经法定计量技术机构校准，符合对计量标准器的要求，计量验证符合计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年12 月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备，满足《定量包装商品检验规则》的规定； - 测量设备经法定技术机构检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年 12月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |