编    号：0178-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | ZG650-830材料成分测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 碳含量 (0.25-0.35)% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | HXZZ-2018-01铸钢熔炼工艺规程 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. ZG650-830材料成分要求碳的含量为 (0.25-0.35)%。 2.测量过程的最大允许误差：△允 =T×（1/3-1/10）=0.05×1/5=±0.01%（取1/5）； 测量设备： 选择检出限≤0.0001% ，最大允许误差±0.01%，直读光谱仪. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 光电直读光谱仪编号226 | DF-100 |  | 0.002% | DN20361480004 |  | 2020.10.24 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 ZG650-830材料碳含量为(0.25-0.35)%,导出碳的含量检测过程的最大允许误差±0.01%。 2、测量设备的计量特性 DF-100光电直读光谱仪,2020年10月24日，校准证书：DN20361480004，校准结果0.002%最大允许误差±0.01%。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 黄海洋 验证日期：2020 年 12 月 14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见：李学弘 企业代表签字： 审核日期：2020 年 12 月 14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |