编  号：0204-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 齿轮隔垫内孔直径检测 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 技术部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Φ50.42mm |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.004mm |
|  |  | 公差T |  | mm |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 电子三点内径千分尺 编号：180602174 |  |  | （50-63）㎜ |  | / |  | 0.001mm | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 齿轮隔垫内孔直径检测过程规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 6J80T-1701122-Φ50.42 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 20℃±3℃ |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张满仓 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 齿轮隔垫内孔直径检测过程不确定分析报告 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 高度控制测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测量过程监控记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 测量过程监控 SPC控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： - 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程比对测试方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2020  年  12 月  13  日    审核员：李学弘           企业部门代表：