编号：0272-2020

| 企业名称 | 武汉虹之彩包装印刷有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 赵跃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度 等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 设备 工程部 | 压力表 | HY68510305885 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 活塞压力计 0.05级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 设备 工程部 | 压力表 | HA67511613172 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 活塞压力计 0.05级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.11.13 | √ |
| 仓储 物流部 | 温湿度表 | 83 | TH602F | ±2℃ ±5%RH | 精密露点仪 ±0.2℃ ±1%RH | 武汉市计量测试检定研究所 | 2020.09.24 | √ |
| 质量 管理部 | 油墨脱色试验机 | 0828 | MCJ-01A | 0.001g | 砝码 F1等级 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.08.18 | √ |
| 质量 管理部 | 电子天平 | 1230110700 | AL204 | I级 | 砝码 E2等级 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.08.18 | √ |
| 质量 管理部 | 气相色谱-质联用仪 | CN12511041/US12493A03 | 7890A/ 5977C | 峰面积 重复性6.2% | 异辛烷中八氟萘溶液标准物质 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.08.08 | √ |
| 质量 管理部 | 白度计 | 8813907 | ELREPHO | U=2.2 k=2 | 标准白板 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.08.18 | √ |
| 质量 管理部 | 卤素水分测定仪 | B050096192 | HB43-S | 1mg | 砝码 E2等级 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.08.18 | √ |
| 审核综合意見： 查该公司《测量设备台账》，测量设备送上海捷祥测控技术有限公司、湖北省计量测试技术研究院、武汉市计量测试检定研究所,检定校准机构检定／校准，抽8台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年12 月14 日~ 12 月15 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表