编号：0268-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 |  |  | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 |  | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 宝安分公司 | 智能电量测试仪 | G135715CD1351253 |  | PF9800 | 交流电压误差：±2.7V 交流电流误差：±0.11A 交流功率误差：±11W | 多功能校准器： ACV：±0.012% ACA：±0.06% ACP：±0.08% | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.4.11 | √ |
| 宝安分公司 | 耐电压测试仪 | W70A-417-033 |  | LK2670AX | 高压误差：±5% 电流误差：±5% 时间控制误差：±5% | 数字高压表：DCV：±0.5% 数字多用表：DCA：±0.05% 电子秒表：U=0.01s | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.4.11 | √ |
| 宝安分公司 | 绝缘耐压测试仪 | 170303-131 |  | PK7112 | 绝缘电压误差：±5% 交流高压误差：±1.5% 交流电流误差：±1.5% 直流高压误差：±1.5% 直流电流误差：±1.5% | 数字高压表：ACV：±1.0%，DCV：±0.5% 电子秒表：U=0.01s 精密十进位直流高阻箱：0.2级 数字多用表：DCA：±0.05%，ACA：±0.6% | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.4.11 | √ |
| 宝安分公司 | 数显卡尺 | 102388 |  | 0-300mm | ±0.04mm | 量块：3等1级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.4.11 | √ |
| 技术开发部 | 外径千分尺 | 120680723 |  | 75-100mm | ±0.05μm | 千分尺专用量块：3等2级 平面平晶：1级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.4.11 | √ |
| 技术开发部 | 烙铁温度计 | - |  | FG-100 | ±5℃ | 温度校准仪：U=0.2℃，k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.4.11 | √ |
| 智能照明开发部 | 照度计 | 2014129957 |  | 1332A | ±2500lx | 发光强度标准灯：一级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.4.11 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由实验室送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由实验室保存。 根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年12月12日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |