测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：宁夏维尔铸造有限责任公司

编   号：0026-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0026-2019-2020

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 | 企业联系人 | 杨健 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0417 | 证书有效期 | 2024年5月23日 |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年12月18日-19日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 冷 校 ISC[S]0011 中认协评[2018]193号 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量部、安监部、铸钢车间、数控车间 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

- 监督审核过程简述：

- 为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在宁夏维尔铸造有限责任公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、经营、质量等方面的2个职能部门和2个生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检测、生产过程控制、产品出厂检验及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，完善了资源的配备，新增两条柔性生产及自动焊接机器人等多台套先进的大型生产加工设备；采用物联网系统集成MES、PLM等资源管理系统的数据采集，实现企业生产经营数据的实时采集和监控。企业基础硬件管理水平提升较大。正在筹建新的产品实验检测室，引进了目前较为先进的铸造行业原材料检验检测及成品检验检测的高、精、尖检测实验设备，目前正在调试安装中。投入使用后，会对企业的检测能力有较大提升。新增JS85E-1701015变速箱壳体内孔尺寸测量过程等1个关键测量过程的识别和计量要求的导出。结合公司制定的质量目标，按规定的内容和时间进行考核，2019年度质量目标和2020年1--11月份质量目标完成情况均较好；通过了上海奥世认证有限责任公司IATF16949：2016质量管理体系认证监督审核，证号：0338753，有效期至2021年10月17日；通过了北京华信技术检验有限公司ISO14001：2015环境管理体系监督审核，证号：0418E10293RIM ，有效期至2021年9月17日，通过了北京华信技术检验有限公司OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系监督审核，证号：0418S10294RIM ，有效期至2021年3月11日等。宁夏维尔铸造有限责任公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要，企业效益逐年提升。企业主要能耗为电、天燃气和水。其中2019年1-12月电实际用量：2400万度； 天燃气180万度，水10.7万方。折算为5430.6吨/标煤（0.54万吨/标煤）。不属于重点用能单位。企业不是重点耗能企业。

- 内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司2020年度测量管理体系审核工作计划，企业于2020年1月5-6日，进行了年度测量管理体系内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，审核共涉及了7个职能部门和6个车间进行了全要素的审核，共开出3个不符合项，提出了4个改进建议项，对内审发现的问题，制定了有效的纠正措施。2020年1月15日前，所有问题项，均按其预防、纠正措施及时整改完成并跟踪验收，验收合格后有效关闭。

3.2、公司的测量体系管理评审：

- 公司领导层为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。2020年3月20日，由总经理王小宁主持，公司召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。管理者代表杨健汇报了体系运行情况，对公司内审和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等6个方面的情况向管理评审会议进行了汇报，就公司测量体系要加强工艺纪律检查；加强对测量过程设计、实现、记录的控制；加强对计量确认过程的管理和加强测量设备的维护保养等4个方面的问题制定纠正、预防措施，并落实和完成情况，提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

- 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：

企业对新增加识别的1个关键测量过程：JS85E-1701015变速箱壳体内孔尺寸测量过程编制了测量过程控制规范，进行了有效性监视。测量要求的识别、计量要求的导出、验证及不确定度评定方法正确。记录、监视控制图齐全，完整。

- 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

- 公司对初次审核中确定的5个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施，

- ①上次审核开出质量部化验室出厂编号为1643光谱分析仪未提供计量确认记录的整改情况：查编号WE-CL-JL-2019-008的计量要求导出记录及编号WE-CL-008的计量确认一览表中均已对1643号光谱分析仪进行了计量要求导出和计量验证并纳入一览表中。现场检查该光谱仪的计量确认标识符合要求，计量要求导出及验证方法正确。计量确认记录完整符合要求。整改措施有效。

- ②关于技术中心未提供受控文件清单，编号WE-ZL-ZK-01《标动250枕梁质量控制计划》、《机械加工作业指导卡》等文件无受控标识的整改情况。查WE-S17-02-C1018《工艺文件清单》，收录了73项工艺文件，有文件名称、版本、入档日期、受控状态等信息。查WE-ZL-ZK-01《标动250枕梁质量控制计划》和《机械加工作业指导卡》文件有受控编号及受控标识等信息，符合要求。整改措施有效。

- ③关于铸铝车间未提供质量目标分解记录，以及质量目标的落实、统计记录的整改情况。提

- 供了编号WE-CL-MB001-2019《测量体系质量目标考核表》，对质量目标进行了分解考核，其中对铸铝车间共分解了8项质量目标，目标完成情况均达至考核要求。统计记录符合要求。整改措施有效。

- ④关于拉伸实验室未提供环境条件识别、控制、监视记录，未配备环境条件控制和监视设备的整改情况：企业已为拉伸实验室配备了一块编号为30260102温湿度表，新仪表已于2019年5月9日由宁夏计量质量检验检测研究院首次检定合格，经计量确认合格后投入拉伸实验室使用，2020年5月再次送检合格，并每天记录温湿度。实验室环境条件满足GB/T228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》标准对温度条件的要求。记录内容、确认状态符合要求。整改措施有效。

- ⑤关于未能提供外部服务供方深圳天溯计量检测股份有限公司的评价和选择记录的整改情况。提供了测量设备供方名录、供方业绩评价记录及深圳天溯计量检测股份有限公司CMA检验检测机构资质认定证书，和CNAS L5138号实验室认可证书。资质均在有效期内。符合要求。整改措施有效。

- 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司初次审核中确定的5个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭5个不符合项。

- 对投诉的处理情况：

- 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。无产品质量缺陷的退货。针对生产过程中产品不合格，公司质量管理部门建立了《不合格品评审处置》及《预防（纠正）措施》等制度，分别对不合格产品的不合格原因制定了原因分析报告，进行了纠正和改进。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司《测量管理体系质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及8项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2019年5月-2020年11月，公司根据体系运行情况对质量目标进行分析改进，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，使其更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

- 对企业组织任何变更的审核

- 无。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：

（1）用于供应商审核加分1次；

- （2）用于企业形象广告宣传：

- 10.本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重或系统性的不符合情况。

不符合项：

- 10.1查质量部化学检验室，光谱仪使用的标准钢样未纳入公司台帐管理。不符合GB/T 19022-2003标准6.3.1测量设备条款的要求。属于次要不符合。

- 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

- 通过2020年12月18日至19日，对宁夏维尔铸造有限责任公司测量管理现场监督审核.验证了贵公司在测量管理体系实现认证后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为宁夏维尔铸造有限责任公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

- 另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业做好测量管理体系人员交替变动后的交接工作及相关培训工作，以保证测量管理体系持续有效运行。建议持续加强测量管理体系关键过程的控制。

审核员 （签字）：

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：             日期：

- 认证机构负责人(签字)：                                  日期：