编号：0225-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 工业铂热电阻检定100℃ 测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 100℃ |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | 规程规定： 标准铂电阻温度计，二等 电测设备 分辨率0.1mΩ |
|  |  | 公差T |  | ±（0.15+0.002¦t¦）℃±0.35℃ (A级) |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量 误差 | 其他特性 | 是 |
| 1、标准铂电阻温度计 |  |  | （0-419.527）℃ |  |  |  | 二等 |  |  |
| 2、热电偶热电阻测试仪 |  |  | 多档位 0-200Ω档 |  |  |  |  | 分辨率0.1mΩ |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | LTJD-QC-01-2020 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG 229-2010 |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（15～35）℃ 湿度：30﹪～80﹪RH |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 周敏 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年12 月20 日    审核员：                企业部门代表：