附录A

测量过程计量要求的导出及计量验证

- 顾客对生产过程或产品的要求 根据顾客要求井口法兰密封槽尺寸测量外径尺寸Φ98+0.2 +0.1mm，技术人员根据产品的材料性能、尺寸要求，将顾客要求转化计量要求控制在(φ98.1-φ98.2)mm。

- 转化为测量过程的计量要求 1．测量范围的确定 井口法兰密封槽尺寸Φ98+0.2 +0.1mm所以选用量程为（0-300）mm的游标卡尺就可以满足要求。 2. 最大允许误差的确定 在生产过程中，井口法兰密封槽尺寸Φ98+0.2 +0.1mm控制为重要的测量过程，井口法兰密封槽尺寸Φ98+0.2 +0.1mm，测量的最大允差为△允=T×(1/3～1/10)=0.025mm。 3. 测量不确定度的推导 测量不确定度是测量过程中因为测量设备、测量方法、测量环境条件和测量人员等因素的影响造成的。该测量不确定度并不是对测量设备的计量要求，而是对测量过程的计量要求。在计量确认过程中，存在一个校准过程。校准过程也会产生测量不确定度，校准过程的测量不确定度应该更加小一些，因为它也会带给测量设备的计量性能有一定的影响。因此，对测量不确定度提出的要求应该很小。 通过选定“过程能力指数”来导出所要求的测量不确定度。 ，其中为过程能力指数；T为测量时的允许误差为0.10mm, U为测量不确定度。 查表取1.1(1.3以上为校准能力高水平，0.6以下为校准能力很差，1.1为校准能力一般水平)。 则=0.0151

三、导出对测量设备的计量要求 1、测量设备的量程 测量范围（0-300）mm， 2、测量设备的准确度等级要求 根据测量过程的最大允许误差是±0.025mm , 测量设备的最大允差为±0.02mm完全可以满足要求。

四、测量设备的计量特性 测量设备的最大允差为±0.02mm，游标卡尺于2018年12月4日检定，有效期至2019年12月3日，符合要求。

五、验证（测量设备的计量特性与计量要求的比较） 1、比较 井口法兰密封槽尺寸Φ98+0.2 +0.1mm检测的测量最大允差为0.05mm（计量要求） 而游标卡尺示值误差为±0.02mm（计量特性） 测量外径尺寸Φ98+0.2 +0.1mm时，测量过程测量不确定0.015mm 而游标卡尺扩展不确定度为±0.01mm（计量特性） 游标卡尺实际误差小于测量过程计量要求的允许误差，所以通过验证。 2、验证合格证书及标识 该游标卡尺通过计量确认合格后，填写计量确认记录并粘贴计量确认合格标识。