受理编号：0281-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 电压互感器比值误差检验过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 技术部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 电压互感器比值误差 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±3% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 1% (k=2) |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| 标准电压互感器 |  |  | (0-1000)V |  | Ur=0.1%(k=2) |  | / |  | 无 |  |  |
| 数字式互感器检验仪 |  |  | / |  | 2级合格 |  | / |  | 无 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JJG314－2010 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG314－2010 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 10℃－35℃，相对湿度不大于80% |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 郑成伟 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程有效 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 从体系建立至今，每月对同一样品由不同人员进行测量，并记录测量值。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；每月对同一样品由不同人员进行测量，并记录测量值。对测量结果判进行比对判断测量过程是否失控。目前该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年    月     日              审核员：         企业部门代表：