受理编号：0035-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 排沙泵电机壳水压试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （1-2）MP a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围：Ｔ=1MPa 2.测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=1/3×=0.33=±0.167 MPa 3.被测参数测量范围：（1-2）MPa ，导出测量范围（0-3.3）MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编 号 |  | 校准日期 |
|  | 压力表/93719 |  | (0～6)MPa | ±0.096MPa |  | HK09180325158 |  | 2020.3.23 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为 （0-6）MPa，满足导出计量要求的测量范围（0-3.3）MPa ； 测量设备最大允许误差为 ±0.096 MPa，满足导出计量要求的最大允许误差 ±0.167 MPa； 验证结论： 符合 □ 有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年 3月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 2020 年 3 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |