受理编号：0243-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 直通截止器外径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | Φ39±0.15mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 产品直通截止器外径控制在φ39±0.15mm,T=0.3mm 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.01mm,（取1/3）； 3. 测量不确定度:U=T/2Mcp=0.3/2×2=0.075mm Mcp为过程能力指数，Mcp值取2 4. 测量范围推导：φ39±0.15mm，选择测量范围（25-50）mm的外径千分尺 ，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编 号 |  | 校准 有效期 |
|  | 外径千分尺 |  | （25-50）mm |  | ±0.004mm | 2017-Y8677 |  |  |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 产品直通截止器的外径公差T=0.3mm测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.075mm,（取1/3）； 2、测量设备的计量特性 （25-50）mm的外径千分尺，最大允许误差为±0.004mm； 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年 12 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字：企业代表签字： 审核日期： 2020 年 12月 24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |