[image: image1.png]



北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]Y A



Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.  
[image: image3.png]




                    受理编号：0286-2020
测量设备溯源抽查表
	企业

名称
	宁波一机阀门制造有限公司
	审核员
	杨子林

	部门
	测量设备

名称
	型号

规格
	设备

编号
	测量设备

准确度级
	测量标准装置

准确度等级
	检定/校准

机构
	检定/校准日期
	符合打√

不符合打×

	品质部
	微机控制液压万能试验机
	WAW-300F
	Z25093
	MPE:±1.0%
	标准测力仪

0.3级
	深圳中恒检测技术股份有限公司
	2020.11.17
	√

	品质部
	金相显微镜
	4XC
	40523
	MPE:±5.0%
	玻璃线纹尺U=0.001mm（k=2）
	深圳中恒检测技术股份有限公司
	2020.11.17
	√

	车间
	外径千分尺
	(25-50)mm
	376180
	±0.004mm
	量块：四等
	深圳中恒检测技术股份有限公司
	2020.11.17
	√

	品质部
	电子天平
	BSM-2204
	942712251
	①级
	砝码

E2级
	深圳中恒检测技术股份有限公司
	2020.11.17
	√

	车间
	耐震压力表
	YJ/JY019
	(0～10MPa)
	1.6级
	精密压力表
0.4级
	深圳华科计量检测技术有限公司
	2020.9.3
	√


	品质部
	钢卷尺
	91314
	5m
	±（0.3+0.2L）mm
	标准钢卷尺：

±(0.03+0.03L)mm
	广东中准检测有限公司
	2020.9.5
	√

	品质部
	洛氏硬度计
	HR-150A
	0609
	MPE:±1.5HRC
	洛氏硬度块U=0.50HR（k=2）
	深圳中恒检测技术股份有限公司
	2020.11.17
	√

	车间
	压力表
	(0～1.6)MPa
	14014476
	1.6级
	精密压力表
0.4级
	宁波市奉化区质量技术监督检测中心
	2020.07.31
	√

	品质部
	游标卡尺
	（0~300）mm
	9-19090086
	±0.04mm
	量块

5等
	深圳中恒检测技术股份有限公司
	2020.11.17
	√

	审核综合意见：

该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；送检部门主要有深圳中恒检测技术股份有限公司、广东中准检测有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司、宁波市奉化区质量技术监督检测中心。查9份测量设备校准或检定证书, 全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。



	审核日期：2020年12月25日至12月26日

审核员签字：                                                     部门代表签字：



