编    号：0170-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 样品称重过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0.05-10）g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 20684-2017 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T 20684-2017标准4.4.1.5.1规定：称取0.1g草甘膦标样（精确至0.0001g）….即规定了电子天平的最小分度值为0.1mg为计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子天平 1230020211 |  | AL204 | Ⅰ级 分度值0.1mg |  | 启计2020047963 |  | 2020.7.15 |
| 计量验证记录 配备的电子天平为Ⅰ级，分度值0.1mg，满足GB/T 20684-2017的要求； 配备的电子天平量程（0-210）g, 满足样品称重范围为（0.05-10）g的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年 7 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备检定/校准; - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年12 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |