编号：0254-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 九江萍钢钢铁有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴勇强、许云、陶海泉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 自动化部 | 三相标准电能 | K090859 | HDS322-02 | 0.05级 | 0.02级 | 江西省计量测试研究院 | 2020.9.15 | √ |
| 自动化部 | 砝码 | 20643 | 1kg-10kg | F2等级 | F1等级 | 江西省计量测试研究院 | 2020.9.18 | √ |
| 检测部 | 浊度仪 | 20110928 | BT-2002-A | ±2.5% | ±0.5% | 九江市计量所 | 2020.5.5 | √ |
| 检测部 | 微机控制电夜伺服万能试验机 | 31003026 | SHT5605-P | 1.0级 | 0.3级 | 九江市计量所 | 2020.5.12 | √ |
| 动力厂 | 压力表 | 1480920 | 0~1.6MPa | 1.6级 | 0.4级 | 江西省九江市湖口县计量所 | 2020.9.5 | √ |
| 动力厂 | 三相四线多功能电能表 | 160003298770 | MK6E | 0.2S(2)级 | 0.02级 | 国网江西省电力公司电力科学研究院 | 2017.3.23 | √ |
| 轧钢厂 | 电子台秤 | 9229 | ACS-30 | III级 | F2等级 | 九江萍钢钢铁有限公司自动化部 | 2020.8.21 | √ |
| 轧钢厂 | 红外测温枪 | ZG16 | AT380 | ±2% | 0.3%FS 0.4%t | 九江萍钢钢铁有限公司自动化部 | 2020.10.14 | √ |
| 炼钢厂 | 外径千分尺 | LS1022 | (25~50)mm | 0.01 | 四等 | 九江萍钢钢铁有限公司自动化部 | 2020.12.25 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 查该公司各部门测量设备台帐，均按照公司程序文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期内，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年01月07日 上午至2021年01月08日 上午 (共1.5天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |