编号：0194-2019-2020

| 企业名称 | 陕西华骏机械制造有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 孙保健 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/允许误差 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 量块 | 12336 | （5.12～100）20块 | 5等 | 千分尺专用量块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.8.20 | √ |
| 质量管理部 | 表面洛氏硬度计 | 211 | ±HRM-45 | ±2.0% | 表面洛氏硬度块 |  | 2020.8.20 | √ |
| 质量管理部 | 液晶数显布式硬度计 | 180379 | THBS-3000E | ±2.5% | 标准布式硬度块组 Urel=1.5% k=2 |  | 2020.8.20 | √ |
| 质量管理部 | 红外碳硫分析仪 | 8008001484 | CS-8820 | C:±0.010% | 铸铁碳硫成分分析标准物质 |  | 2020.8.20 | √ |
| 质量管理部 | 电子天平 | B525073430 | CP114 | ±0.00050g | E2级砝码 |  | 2020.8.20 | √ |
| 质量管理部 | 高度测厚仪 | 602761908 | LH-600E | ±1.0μm | 2等2级量块 |  | 2020.8.20 | √ |
| 质量管理部 | 外径千分尺 | 59119 | (0-25)㎜ | ±0.01mm | 2等2级量块 |  | 2020.8.20 | √ |
| 质量管理部 | 数显千分尺 | 607090172 | (25-50)㎜ | ±0.001mm | 2等2级量块 |  | 2020.8.20 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立计量标准，测量设备均送至东莞市帝恩检测有限公司校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表