受理编号：0291-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 加巴喷丁胶囊粒重测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 166±12.5mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | MPD-P1-032加巴喷丁胶囊（0.1g）工艺规程 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 根据MPD-P1-032加巴喷丁胶囊（0.1g）工艺规程：单粒行动限为±7.5%，换算每粒胶囊质量为： 166±12.5mg； 测量最大允许误差△允=T×（1/3～1/10）=±4mg。（取1/3） 计量要求： 测量设备的量程：胶囊粒重范围为166±12.5mg，选用的量程为（0-120）g。 测量设备的准确度等级要求：公司配置的电子天平是Ⅰ级，最大允许误差±0.5mg，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子天平 1231520297 | ML104/02 | ±0.5mg | DN20223960003 |  | 2020.4.8 |
| 计量验证记录 编号：1231520297，ML104/02型 电子天平测量设备的测量范围0-120g，满足计量要求的测量范围166±12.5mg的要求。 经校准测量设备的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差。 该计量器具满足加巴喷丁胶囊粒重测量过程的计量要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年 12 月31日 |  |  |  |  |  |  |