测量设备溯源抽查表

编号：0291-2020

| 企业名称 | 江苏恩华药业股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李俐、郭力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 制剂工程设备部 | 双金属温度计 | A06-03-001 | (0-150)℃ | 1.5级 U=0.4℃，k=2 | 标准铂电阻温度计 二等 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.04.07 | √ |
| 制剂工程设备部 | 试验筛 | A06-10-002 | 40目 | U=0.003mm，k=2 | 影像测量仪 U=2.4μm，k=2 |  | 2020.04.07 | √ |
| 制剂工程设备部 | 风速传感器 | A06-10-011 | FTS34-CQYG-2011-W | 风速：Urel=2.5％，k=2 | 皮托管（风速标准装置）Urel=1.6％，(k=2) |  | 2020.01.07 | √ |
| 制剂工程设备部 | 砝码 | A06-04-038 | 100g | U=0.44mg，k=2 | 电子天平：1级 E2砝码：E2等级 |  | 2020.04.07 | √ |
| 制剂工程设备部 | 酒精计 | A06-06-002 | (50-100)% | U=0.4%，k=2 | 二等标准酒精计 |  | 2020.04.07 | √ |
| 制剂工程设备部 | 数显卡尺 | A06-06-003 | (0-300)mm | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2020.10.15 | √ |
| 制剂工程设备部 | 电子天平 | A06-04-042 | FA2204C | U=1.5mg，k=2 | 砝码：F2等级 E2砝码：E2等级 |  | 2020.04.07 | √ |
| 制剂工程设备部 | 水分测定仪 | A06-04-042 | MB23 | U =0.001g K=2 | E2砝码：E2等级 |  | 2020.04.07 | √ |
| 制剂工程设备部 | 涡街流量传感器 | 0405101 | LUGB-2325 | 1.5级 | 临界流文丘利喷嘴气体流量标准装置 U=0.33%，k=2 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.11.05 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至东莞市帝恩检测有限公司、徐州市质量技术监督综合检验检测中心检定/校准，抽查9份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12 月29日~12月31日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |