编号：0291-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 加巴喷丁胶囊粒重测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 固体制剂车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 166mg |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | ±4mg |
|  |  | 公差T |  | ±12.5mg |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 电子天平 |  |  | （0-120）g |  | / |  | ±0.5mg | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | NHWA-JBPD-04 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | NHWA-JBPD-04 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | (10～30) ℃、≤75%。 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 郝大壮 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 加巴喷丁胶囊粒重测量过程不确定度的评定 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 加巴喷丁胶囊粒重测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 加巴喷丁胶囊粒重测量过程控制监视记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 加巴喷丁胶囊粒重测量过程监视控制图 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： - 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：