受理编号：0141-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 |  | 上海华杰生态环境工程有限公司 |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  |
| 生产部 | 钢卷尺 | LS10001 | 10m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺：MPE:(:±0.03+0.03L)mm | 上海市奉贤区计量检定所 | 2020.11.11 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | LS05001 | 5m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺：MPE:(:±0.03+0.03L)mm | 上海市奉贤区计量检定所 | 2020.11.11 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | LS03001 | 3m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺：MPE:(:±0.03+0.03L)mm | 上海市奉贤区计量检定所 | 2020.11.11 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | FA700876 | （0-200）mm | ±0.02mm | 量块：4等 | 东方美谷检验检测有限公司 | 2020.11.11 | √ |
| 生产部 | 兆欧表 | 10771377 | ZC11D-10 | Uewl=0/7%-2.4% | 可调式标准高阻箱：±2% | 上海校正技术检测有限公司 | 2020.12.2 | √ |
| 生产部 | 数字多用表 | C140619276 | UT58A | DCU::Urel=0.01%; | 多功能校准器： DCU:Urel=±（11*10-6RD+0.6*10-6FS） | 上海校正技术检测有限公司 | 2020.12.2 | √ |
|  | 审核综合意見： 通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查6份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核日期： 2020 年12月30日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |