受理编号：0290-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 变压器油击穿耐压测试 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 油耐压≥55kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 507-2002绝缘油 击穿电压测定法 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=55kV - 测量设备的最大允许误差：MPE:T/3=55/3=18kV=±9kV - 测量设备校准不确定度推导： U95允 = MPE/3 = 18/3 =6kV - 被测参数测量范围：技术要求：油耐压≥55kV，则选择测量范围为（0-80）kV的绝缘强度测试仪进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 绝缘油介强度测试仪/20140604 |  | RSJY-80KV |  |  | - MPE:±4.4kV - Ured=1.6% k=2 | 电学字20200533-0517 |  | 2020.5.25 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-80)kV，满足导出计量要求测量范围≥55kV要求; 测量设备的最大允许误差为±4.4kV，满足导出计量要求最大允许误差±9要求; 测量设备的扩展不确定度为Ured=1.6% k=2满足导出计量要求 U95允 =6kV的要求. 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年12月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |