编  号：0290-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量过程监视统计表 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (8~14)µm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JN15型户内高压交流接地开关检验规程（Q/SY J0704.3-2019） |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=6µm - 测量设备的最大允许误差：∆允 =T/3=2µm (正误差)（根据1/3原则） 3、被测参数测量范围：技术要求镀银层8µm，误差6µm，按2/3原则,选择测量范围为（0-21）µm的量程进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | X射线荧光镀层测厚仪 |  | (0—50) µm |  | ±0.745µm |  | ZS20045080W |  | 2020.10.29 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为(0—50) µm，满足导出计量要求测量范围（0-21）µm的要求; 测量设备的最大允许误差为±0.745µm，满足导出计量要求最大允许误差2µm的要求; . 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年12月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |