受理编号：0290-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量 |  |  |  | 被查部门 |  | 开关公司质检处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≥8µm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 2µm |  |
|  |  | 公差 |  | +6µm |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  | （0~21）µm |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 满足 |
| X射线荧光镀层厚仪/ZS20045080W |  |  | (0—50) µm |  |  |  | 允差：±0.745µm |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | HNSY/ JL-01-2020 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JN15型户内高压交流接地开关检验规程（Q/SY J0704.3-2019） |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量环境 |  |  | 温度：10℃~40℃、相对湿度：≤65%RH、无（灰尘、腐蚀性、振动、噪音、酸性物质和较强磁场） |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量人员 |  |  | 任高阳 培训合格 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 法测量不确定度评定 |  |  | 附表A：《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附表B:《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附表C:《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量过程监视统计表》、分析记录等 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 附表D：《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量过程均值-极差控制图》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2.测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3.测量过程不确定度评定方法正确; 4测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√ 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2020年12月30日      审核员：       被查部门代表：