[image: image1.jpg]


   

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0290-2020
审核员现场审核记录

企业名称: 河南森源电器股份有限公司 

审核员：  [image: image2.png]


                      审核日期： 2020年12月28日8:00～12月30日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？         
	4.0总要求
	企业管理者代表赵忠亭，计量职能的归口管理部门为检测中心。
企业通过制定测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门检测中心进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

企业主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验以及能源管理等过程。符合要求。

	总工办
销售公司
生产保障部
开发部
生产部
物质供应部

企管部
检测中心
开关公司
	否

	2
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否行成文件 ? 人员职能的分配方式是否合理?
	6.1.1人员职责

 
	企业通过《计量职能管理程序》、《测量理体系手册》、《岗位说明书》(Q/SY Z0001-2020)和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。

查企管部《公司各岗位职位说明书》，内容现行有效，人员职能分配合理。            
	企管部

检测中心
开关公司

	否

	3
	企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

企业培训实施情况如何？

（查：培训计划、实施、评价培训的有效性的记录等）


	6.1.2能力和培训


	公司编制了《计量职能管理程序》HNSY/CX01-2020、《人力资源管理控制程序》HNSY/CX05-2020；识别了体系运行中相关人员的职责。编制了测量人员情况一览表。

抽查：企管部提供编号为HNSY 6.1.2-01《2020年公司计量人员的培训计划》                

培训计划内容包括：ISO10012:2003知识，组织宣贯测量管理手册及测量体系程序文件，计量法等相关内容。
培训采用集中培训。培训计划按期完成，并对培训的有效性进行了评价.符合标准要求。

抽查员工的特种作业操作证： （焊接与热切割）作业证：陈永杰，证件编号：T411082198808242415，批准日期：2020年1月9日，有效期：2026年1月8日。电工作业证：栗慧生，证件编号：T411022197703281214，批准日期：2019年5月9日，有效期：2025年5月9日.符合要求。

查成套设备分公司质检员杨彩霞,上岗证号200608001,产品进厂检验人员的资质，符合要求。
	企管部 
成套设备分公司
开关公司
互感器公司
	否

	4
	部门程序、文件是否现行有效并受控？需要时候是否及时获得？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、审批受控情况。 
	6.2.1

程序
	企业编制了HNSY/CX（01-20）-2020《测量管理体系程序》，涵盖测量管理体系要求的全要素。能够满足标准和企业管理要求。

企业产品执行标准为：

 GB/T 3906-2020《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备控制设备》; I JN15型户内高压交流接地开关检验规程（Q/SY J0704.3-2019）、GB/T1985-2014 《高压交流隔离开关和接地开关》版本均现行有效，受控状态较好。
	变压器公司
高压部
成套设备分公司
开关公司
互感器公司

	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？查软件清单，企业软件有无识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了编号为HNSY/CX07-2020《测量软件管理控制程序》。规定了对已识别对测量过程、生产控制和测量结果计算中的软件，记录信息受控。企业软件经过识别和确认。
	检测中心 
互感器公司 
变压器公司
高压部
成套设备分公司
开关公司
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：记录是否完整，有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3记录
	企业编制了HNSY/CX08-2020《 质

量记录控制程序》。

抽查企业成套设备分公司力学实验室2020年12月8日采购物资检验记录，编号G0002.15-04 。查企业产品生产指导书；HW-2000B红外碳硫分析仪操作及保养作业指导 书、X-MET8000型手持式合金分析仪操作及保养作业指导书（Q/SY G0702.33-2020），文件、记录信息完整、规定保存期限满足要求。 

抽查开关公司检定证书编号为20201025，标识编号为：G89567的外径千分尺，检定日期：2020年10月26日，有效期至2021年4月25日，检定单位森源汽车股份有限公司，开具的检定证书没有检定所使用的计量标准内容。建议跟检定单位沟通，完善检定证书信息。
	   企管部
检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司
开关公司
互感器公司
	否

	7
	测量设备是否处于有效的校准状态？

测量设备计量确认状态标识的执行情况是否与企业管理要求相一致？标识的粘贴情况如何？


	6.2.4标识


	企业测量设备的计量确认状态标识执行情况与企业管理要求相一致。

现场抽查检测中心编号为100016356的X射线荧光镀层测厚仪：确认日期：2020年10月29日，有效期至2021年10月28日；编号为821171的手持式合金分析仪：确认日期：2020年10月27日，有效期至2021年10月26日。检定合格确认标识与测量设备台账、检定证书信息内容完全一致，标识粘贴符合要求。
	检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司
开关公司
	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？纳入和撤出设备是否有处理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业是否制定测量设备的维护管理要求，设备是否在有效的校准状态？              对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业建立了《测量设备管理程序》（HNSY/CX10-2020），规定了原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验等1019台测量设备受控管理。企业对纳入和撤出的测量设备有完善管理规定。

编制了编号为G0002.10-02《监视和测量设备登记表》（试验设备和计量器具），台账内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、出厂编号、安装地点，试验单位等。企业采用计算机表格方式对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置。

互感器公司提供的 编号为G0002.10-02的《监视和测量设备登记表》，测量设备台账信息内容编制不全：没有A、B、C分类。不满足GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6.3.1测量设备“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备…… ”条款的管理要求。
	互感器公司
	次要不符  合（01）

	9
	设备使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.3.2环境


	企业编制了《测量设备环境测量控制程序》（HNSY/CX11-2020）。          

抽查开关部编号为B249599773的电子天平、 编号为1709201026的表面粗糙度仪，设备均在有效期内管理 ， 检定合格标识、台账信息和证书一致。
在开关公司金属材料实验室配备了温湿度计，但没有提供出环境监视记录。不满足GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6:3.2 环境“……应监视和记录影响测量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果”条款的管理要求 。
	开关公司


	次要不符合02

	10
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》（HNSY/CX12-2020），

企业建立了《合格计量检定/校准单位名单》，对提供产品的外部服务方进行选择、确认、评价。抽查企业对河南省计量科学研究院和深圳新广行检测技术有限公司的评价记录 ，内容完整详细，符合要求。企业对外部合格供方的进行了评价,没有提供汇总明细,建议完善产品合格供方的评价记录明细。
	物质供应部
检测中心
	否 

	11
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。

部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》（文件编号：HNSY/CX13-2020），规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。见《计量确认过程验证记录表》HNSY/2020.11.7、《测量过程及控制一览表》。 
企业共确立98个关键、重要测量过程。抽查《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》，按测量过程的测量要求进行识别、验证 。计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。见《测量设备计量确认验证记录表》、《计量要求导出及验证记录表》。
	互感器公司
检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司
开关公司


	否

	12
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理控制程序》（HNSY /CX15-2020）。企业记录确认间隔与校准间隔相等。暂无需要调整间隔的测量设备。 
	企管部
检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司

	否

	13
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了《封印和标识管理控制程序》（HNSY /CX09-2020 ），对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。

 
	 生产保障部

企管部 
变压器公司
高压部
成套设备分公司
	否

	14
	查测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整。
	7.1.4计量确认过程记录
	企业建立测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表和测量过程及控制一栏表，企业对测量设备进行确认。

抽查JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量中相关记录：计量要求导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表、测量过程有效性确认记录，内容完整，满足要求。使用测量设备：证书编号为ZS20045080W（出厂编号为100016356）的X射线荧光镀层测厚仪，检定合格，满足要求。
	互感器公司
企管部
检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司
开关公司
	否

	15
	企业对测量过程是如何管理的？测量过程控制是否形成程序？内容如何？
	7.2.1总则


	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》（HNSY/CX16-2019），规定对每一个测量过程的完整规范应包括的要素 （如：设备标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素）。规定应识别和考虑影响测量过程的影响量。
	开关公司  

企管部
检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司
	否

	16
	企业是否根据产品的要求识别测量管理体系覆盖的测量设备和测量过程？ 对每一测量过程有关的要素和控制如何识别？如何保证测量过程受控？
	7.2.2测量过程设计


	企业根据顾客、组织和法律法规的要求识别计量要求；识别和考虑了影响测量过程的影响量； 策划了测量过程的控制规范或作业指导书。对98个测量过程按关键、重要和一般测量过程进行管理。抽查JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量过程控制检查表，信息齐全，符合要求。
	生产部
开发部

检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司开关公司
	否

	17
	企业测量过程的是否在设计的受控条件实现？受控条件内容是否齐全？
	7.2.3测量过程实现


	企业测量过程受控条件满足计量要求。实现条件要素包括：设备、程序、信息、人员能力、环境条件、结果报告并实施了监视。信息内容齐全受控。
	  开关公司
检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司
	否

	18
	企业测量过程记录内容是否完整？是否符合要求？记录管理是否符合要求？
	7.2.4测量过程记录
	抽查企业测量过程控制记录《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量过程控制规范 》、《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量不确定的评定》和《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量过程监视统计记录表》，内容包括数据、日期、人员标识、依据文件等。实施的测量过程记录描述完整，满足要求。
	  开关公司
	否

	19
	 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？过程不确定度评定结果如何进行评价？
	7.3.1测量不确定

度
	 抽查了《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》过程的不确定度评定。按照目标不确定度去识别过程的具体性能指标，用过程的不确定的结果进行评价，方法正确，满足要求。

见附件《测量不确定度评定报告》、《测量过程有效性确认记录》、
	开关公司
	否

	20
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
测量设备的溯源方式？是否满足要求？量值溯源是否符合文件要求？
	7.3.2溯源性
	抽查 企业《监视和测量设备登记表》中13台测量设备的检定证书，溯源性均满足要求。见《测量设备溯源抽查表》。该单位未建最高计量标准，公司所有测量设备均送至南省计量科学研究院、深圳新广行检测技术有限公司等单位检定/校准。测量器具量值溯源符合文件要求。
	检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司开关公司

互感器公司

	否

	21
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。抽查2020年内部顾客满意度调查表, 满意度98%，满意度评价符合要求。
	销售公司
	否

	22
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理控制程序》（HNSY/CX19-2020），对出现的不合格测量过程或测量设备， 发现的不合格进行有效性确认，经确认仍的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。 

企业对内审中发现的不符合问题，能查找原因，按期整改关闭。整改措施符合要求。
	总工办

检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司

	否

	23
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。

企业关于纠正和预防措施控制，按照HNSY/CX20-2020《持续改进控制程序》执行。符合要求。
	总工办

检测中心

	否

	24
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	企业 编号为G0002.15-04的《采购物资检验记录》和编号为Q/SY G0702.32-2020的《XDL型荧光镀层测厚仪操作及保养作业指导书》，均能使用国家法定计量单位要求书写。 企业生产的产品不属于定量包装产品。 
	检测中心
变压器公司
高压部
成套设备分公司
开关公司
	   否

	25
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为天然气和电；企业2020年8月~10月共耗能 650.75吨标准煤。企业不是重点耗能企业。 
	检测中心
企管部

生产保障部


	   否

	26
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业贸易交接能源计量器具资产不归企业所有。能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。
	检测中心
企管部

生产保障部


	   否

	27
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	企业主要耗能为天然气和电。用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相三线电子式有功智能电能表1块，天然气表型号TYL-G160-3,精度等级2.0级。 
能源计量器具准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。
	生产保障部


	  否

	28
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表均由当地供电部门统一管理，天然气表由当地供气公司统一管理， 符合要求。
	生产保障部


	   否

	29
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。
	生产保障部

生产部
开发部


	   否


 5 / 8

