编号：0132-2018-2020

| 企业名称 | 江苏微浪电子科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王树珍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 标准表法气体流量标准装置 | 1204 | LBZ-Q(25~400) | U=0.3% k=2 | 二等 | 江苏省计量科学研究院 | 2019年11月14日检定 | √ |
| 生产部 | 喷嘴 | PZ-1-1201-0001 | Ø1 | 0.2级 | Ur=0.05% k=2 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 2017年7月21日检定 | √ |
| 生产部 | 喷嘴 | PZ-1-1205-0016 | Ø5 | 0.2级 | Ur=0.05% k=2 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 2017年7月4日检定 | √ |
| 生产部 | 喷嘴 | PZ-1-1216-0032 | Ø43 | 0.2级 | Ur=0.05% k=2 | 江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心 | 2017年7月11日检定 | √ |
| 生产部 | 压力变送器 | 078142086 | 3051 | 0.075级 | 0.005级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020年6月1日检定 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | WL-040 | 3m | U=(0.2±0.04L)mm (L：m) k=2 | ±(0.03+0.03L)mm | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020年1月7日校准 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 企业建立了标准表法气体流量标准装置，用于流量计出厂的合格检验，其它测量设备均能溯源到具有资质的江苏省计量科学研究院、江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心、扬州市天域计量测试有限公司进行检定、校准，现场抽查了6台测量设备，检定/校准证书符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年01月09日 上午至2021年01月09日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表