编  号：0132-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | DN100旋进流量计准确度检定 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 技术质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 1720 l/m³ |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  |
|  |  | 公差T |  | ±17.2 l/m³ |  |  |  |  | 允许不确定度 | 1% |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 标准表法空气流量标准装置 |  |  | (0～2000) l/m³ |  | 0.3% |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《DN100旋进流量计准确度检测过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《旋进旋涡流量计使用说明书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘建兵，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 《DN100旋进流量计准确度检定不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《DN100旋进流量计准确度检定过程监视统计记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《DN100旋进流量计准确度检定过程控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： - 测量过程控制规范编制满足要求。 - 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年1月 9 日    审核员：                企业部门代表：