编  号：0297-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | WTE100B气体涡轮流量计密封试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 压力（0.5-0.6）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JSRM/-01《DN125金属软管气密试验测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=0.1MPa - 测量设备的最大允许误差：T/3=0.1MPa/3=0.03MPa - 测量设备校准不确定度推导： U95允 ≤ /3 = 0.03MPa/3 =0.01MPa - 被测参数测量范围：技术要求压力（.05-0.6）MPa，则选择测量范围为（0-4）MPa的耐震压力表进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 耐震压力表 |  | （0-4）MPa |  |  | - Ured=0.5%FS K=2 | HK2010123197 |  | 2020.10.12 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-4)MPa，满足导出计量要求测量范围（0.5-0.6）MPa的要求; 测量设备的最大允许误差为0.0025MPa，满足导出计量要求最大允许误差0.01MPa的要求; 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年1 月 8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |