测量设备溯源抽查表

编号：0297-2020

| 企业名称 | 浙江维度仪表有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李修权 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 耐震压力表 | YQ09015486 | （0～10）MPa | ±1.6级 | 压力表校准仪 0.05级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年 12月12日 | √ |
| 品管部 | 耐震压力表 | YB03143620 | （0～4）MPa | ±1.6级 | 压力表校准仪 0.05级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年 12月12日 | √ |
| 品管部 | 带表卡尺 | GE504116 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块：5等 | 温州市计量科学研究院 | 2020年 07月07日 | √ |
| 品管部 | 带表卡尺 | 6210651592 | （0～200）mm | ±0.02mm | 量块：5等 | 温州市计量科学研究院 | 2020年 07月07日 | √ |
| 品管部 | 绝压变送器 | 91U814382 8335 | EJA310E(0～110)kPa | U=0.04% (k=2) | 数字压力计 0.05级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020年 03月13日 | √ |
| 品管部 | 温度变送器 | 71104-016 | 902120/11 | ±0.5% | 标准铂电阻温度计 二等 多功能过程检验仪U=0.3℃ k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020年 03月13日 | √ |
| 品管部 | 音速喷嘴 | 161168 | 43 | 0.20% k=2 | pVTt法气体流量国家基准 0.05% k=2 | 中国计量科学研究院 | 2018年 03月14日 | √ |
| 品管部 | 音速喷嘴 | 190329 | 47 | 0.20% k=2 | pVTt法气体流量国家基准 0.05% k=2 | 中国计量科学研究院 | 2018年 03月14日 | √ |

审核综合意見： 抽查企业8台测量设备均送检至有相应资质的中国计量科学研究院、温州市计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司、上海捷祥测控技术有限公司等机构检定、校准，量值溯源符合文件要求。

审核日期： 2021 年 01月 07 日－2021 年 01 月 08日 审核员签字： 部门代表签字：